成都新百基生物科技有限公司


 NPure Blood DNA Extraction Kit (M2027-A32)

 血液DNA提取操作流程

适配徕伯益

建议您在使用之前熟悉整个流程，严格遵循各步骤以确保实验结果准确。

实验前准备工作：


自动化提取仪：使用前可进行紫外消毒。

Buffer检查：Buffer BLB和Buffer LWA需避光保存。使用前请确定Buffer LWA没有晶体析出，若有晶体析出可37℃温浴使析出的晶体复溶。
Buffer SPW制备：首次开封使用时，按照瓶身标签所示，向Buffer SPW中加入无水乙醇并混匀。

预分装试剂由于运输过程中可能会上下颠倒，在使用前请把预分装板短暂离心，以免液体沾到封口膜上。

一、自动化处理
取96孔深孔板，按照下表加入样本和试剂至孔中。

注意：每一孔的总体积不能超过900μl，否则可能溢出。

表1. 96孔板设置

	孔位
	预处理液/试剂
	体积(μl)
	试剂说明

	1列/7列
	Buffer SPW
	800
	—

	
	 Blood Beads
	40
	—

	2列/8列
	Buffer BLB
	600
	—

	
	血液样本
	200
	需用户自行加入

	
	蛋白酶K
	20
	需用户自行加入

	3列/9列
	Buffer LWB
	800
	若有结晶，需温浴使析出的晶体复溶后再使用。

	4列/10列
	Buffer WB
	800
	

	5列/11列
	Buffer SPW
	800
	—

	6列/12列
	Buffer TE
	100
	—


启动仪器，在仪器中放置好新的洁净磁棒套（切记更换新的磁棒套，否则会造成样本交叉污染），并将装有样品和试剂的96孔板放到仪器中，与磁棒套相对应。

注意：切记放置磁棒套，否则溶液会腐蚀磁棒，影响仪器性能和后续实验。

执行程序（表2）。

收集产物：取出96孔板和磁套，吸取第6/12列中的提取产物至干净的EP管中，检测后于-20℃或-80℃保存。

表2.  提取程序
	孔位
	步骤名称
	混合时间(min)
	吸磁时间(sec)
	等待时间(min)
	容积(μl)
	混合速度(1-10)
	温度(℃)
	混合位置(1-100%)
	混合幅度(1-100%)
	吸磁位置(1-100%)
	吸磁速度(1-10)

	1
	Collect
	0.2
	60
	0
	800
	8
	off
	0
	80
	0
	1

	2
	Binding
	10
	90
	0
	900
	8
	70
	0
	80
	0
	1

	3
	Wash 1
	4
	90
	0
	800
	8
	off
	0
	80
	0
	1

	4
	Wash 2
	4
	90
	0
	800
	8
	off
	0
	80
	0
	1

	1
	Wash 3
	4
	60
	0
	800
	8
	off
	0
	80
	0
	1

	5
	Wash 4
	3
	60
	5
	800
	8
	off
	0
	80
	0
	1

	6
	Elution
	10
	120
	0
	200
	10
	65
	0
	80
	0
	1

	5
	Release
	0.2
	0
	0
	800
	8
	off
	0
	80
	0
	1



